Úloha 3 - Ultrazvukové přístroje

Úkoly měření:

a) Zjistěte výkon léčebného UZ přístroje SONOSTAT při frekvenci 1MHz a 3MHz a při různých střídách a pomocí různých metod (viz níže).

b) Vyzkoušejte si funkci ultrazvukového přístroje Contec Sonoline B pro detekci proudění krve tepnami. Teoreticky si odvoďte hodnotu frekvenčního posunu kmitočtu tohoto dopplerovského detektoru průtoku.

Postup měření – metoda 1:

Rozebírání UZ vany: vanu obraťte dnem vzhůru, odšroubujte čtyři spodní šrouby v gumových nožičkách a sejměte spodní kryt. V tomto okamžiku jsou měniče přístupné pro měření a není třeba nic dále rozebírat

Zjišťování výkonu UZ přístroje: ultrazvukovou sondu zčásti ponořte do definovaného množství vody v kádince, u níž jste změřili teplotu, a po zvolenou dobu nechte UZ přístroj zapnutý. Po této době opět změřte teplotu vody a s využitím vztahů [1] a [2] vypočtěte výkon UZ přístroje.

Q = c * m * ΔT	kde 	Q [J]  je teplo							[1]

c= 4180 J*kg-1*K-1 je měrná teplená kapacita

m [kg] je množství vody

ΔT [K] je teplotní rozdíl

Q = P * t		kde 	P [W] je výkon						[2]

t [s] je čas

Postup měření – metoda 2:

- Ponořte 1 MHz ultrazvukovou sondu přístroje SONOSTAT do měřidla výkonu ultrazvuku USP-100A (ultrazvuková váha).

- Nasměrujte sondu přímo na střed kužele ponořeného v nádobě. Sonda musí také ponořena ve vodě.

- Vynulujte měřidlo USP-100 tlačítkem ZERO.

- Proveďte měření maximálního výkonu přístroje SONOSTAT a dle aktivní plochy elektrody (evedené na připojovacím konektoru) vypočítejte hodnotu intenzity ultrazvuku ve W/cm2. Tuto hodnotu porovnejte s hodnotou na stupnici přístroje SONOSTAT a vypočítejte relativní chybu měření.

- Měření opakujte pro 3 MHz sondu.